MODYFIKACJA Z DNIA 18.07.2022 R.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pulsoksymetr – 2 szt
Lp.	OPIS / PARAMETR WYMAGANY	Wymogi graniczne	Parametry oferowane
1	Producent	Podać
2	Nazwa i typ	Podać
3	Kraj pochodzenia	Podać
4	Rok produkcji – 2022 r.	Podać
5	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak/ podać
6	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240	Tak/ podać
7	Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola	Tak
8	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji i częstości pulsu	Tak
9	Zakres pomiarowy %SpO2 co najmniej od 1 do 100%, częstości pulsu od 20 do 300 P/min	Tak
10	Alarmy: / -sygnalizacja dźwiękowa i wizualna / -ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji / -ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu	Tak
11	Zasilanie: / - z sieci prądu zmiennego / -z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godzin, akumulator ładowana automatycznie po podłączeniu pulsoksymetru do sieci	Tak
12	Na wyposażeniu wielorazowy czujnik SpO2 dla noworodków, dzieci i dorosłych - po 1 sztuce	Tak
13	Waga urządzenia < 300 g	Tak/ podać
14	Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2	Tak/ podać
15	Pulsoksymetr wyposażony w gumową osłonę chroniąca przed uszkodzeniem podczas upadku	Tak/ podać
16	Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni	Tak
17	Menu pulsoksymetru w języku polskim	Tak

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…................................................
Podpis osoby upoważnionej