Chełmno, dnia 21.04.2021 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/22/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn. „Zakup oraz dostawa kardiomonitorów w ramach dofinansowania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia” (nr post. 7/2021).

Pytanie nr 1

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

II. Opis parametrów Ad. 5. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

II. Opis parametrów Ad. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta oraz zapisem min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

IV. Pomiar Respiracji Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s? Alarmowanie przy bezdechu trwającym ponad 40 sekund może nastąpić zbyt późno.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

V. Pomiar Saturacji (SpO2) Ad. 8. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wskaźnika identyfikującego sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VI. Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) Ad. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut? Programowanie trybu automatycznego pomiaru w odstępach powyżej 480 minut (8 godzin) jest nieuzasadnione, gdyż mankiet do pomiaru ciśnienia w tak długim czasie może się przesunąć / poluzować i wymagana jest kontrola personelu medycznego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VI. Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) Ad. 9.. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią ostatnich 1600 wyników pomiarów NIBP? Jest to wystarczająca ilość wyników pomiarów do analizy stanu zdrowia jednego pacjenta

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VII. Inne Parametry Ad. 10. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wprowadzenia grupy krwi do danych demograficznych pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

- Inne Parametry Ad. 14. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zasilaniem akumulatorowym na 2,5 godziny pracy, akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VII. Inne Parametry Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia kontynuację monitorowania tego samego pacjenta

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VII. Inne Parametry Ad. 27. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z aktualizacją oprogramowania poprzez złącze RJ-45? Jest to bezpieczniejsza metoda aktualizacji oprogramowania w przypadku uszkodzenia nośnika USB

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VII. Inne Parametry Ad. 30. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanego portu do pomiaru etCO2, natomiast z możliwością rozbudowy o pomiar etCO2? Oferowanie rezerwowego portu CO2 w przypadku braku pomiarów CO2 przez użytkownika niepotrzebnie zwiększa koszt urządzenia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

VII. Inne Parametry Ad. 33. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji oceny stanu pacjenta łącząca parametry odczytane przez czujniki pomiarowe(MEWS)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

Ad. IX. Możliwości rozbudowy pkt. 3 Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością rozbudowy o Inwazyjny pomiar ciśnienia bez pomiaru wartości SPV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

Ad. IX. Możliwości rozbudowy pkt. 6 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu serca ICG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

Ad. IX. Możliwości rozbudowy pkt. 7 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar indeksu bispektralnego BIS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

Ad. IX. Możliwości rozbudowy pkt. 8  Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar monitorowania gazów anestetycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

Ad. IX. Możliwości rozbudowy pkt. 9  Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Nellcor.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

dotyczy: kardiomonitor – 5 sztuk

Ad. IX. Możliwości rozbudowy pkt. 10  Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Masimo

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

dotyczy: Centralna stacja monitorująca – 1 szt

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści centralę z archiwizacją wszystkich monitorowanych parametrów  na jednego pacjenta– 240 godzin zapisu full disclosure oraz 240 godzin trendów graficznych? To aż 2 tygodnie zapisu ciągłego monitorowania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

dotyczy: Centralna stacja monitorująca – 1 szt

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści centralę z możliwością 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,10 min., 15 min. oraz wyłączenia na stałe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

dotyczy: Centralna stacja monitorująca – 1 szt

Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści centralę z komunikacją  monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45), sieć Wifi, bez komunikacji za pomocą złącza RS-232?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

dotyczy: kardiomonitor,  centralna stacja monitorująca

Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z centralą o poniższych parametrach:

Kardiomonitor

|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej |
| --- | --- |
|  | Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej min. 15,5 cala |
|  | Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz |
|  | Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 4400 mAh |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny |
|  | Obsługa w języku polskim |
|  | Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora |
|  | Waga maks. 5 kg |
|  | Wymiary 535x280x350 mm |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne |
|  | Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów |
|  | Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu |
|  | Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności ekranu |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 7 krzywych |
|  | Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr” |
|  | Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura |
|  | Monitorowanie oxyCRG |
|  | Wbudowany kalkulator leków |
|  | Wbudowana drukarka |
|  | Opcja przywołania pielęgniarki |
|  | Komunikacja za pomocą USB, LAN |
|  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do min. 30 monitorów |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację HL7 |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP, CO, CO2, gazów anestetycznych |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: 1 tydzień |
|  | EKG |
|  | 5-odprowadzeniowy kabel ekg |
|  | 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie) |
|  | Zakres pomiaru HR: 15-450 ud/min |
|  | Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość |
|  | Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny |
|  | Analiza odcinka ST |
|  | Wybór kanału do monitorowania odcinka ST |
|  | Detekcja arytmii, 16 rodzajów arytmii |
|  | Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s |
|  | Wzmocnienie: 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie |
|  | Wykrywanie stymulatora serca |
|  | Respiracja |
|  | Pomiar z impedancji klatki piersiowej |
|  | Zakres pomiaru: 0-120 oddechów/min |
|  | Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min |
|  | Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s |
|  | Wzmocnienie 0,5/1/2 |
|  | Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N |
|  | Saturacja |
|  | Metoda pomiarowa: Lutech |
|  | Zakres pomiarowy: 0-100% |
|  | Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100% |
|  | Zakres PR: min. 20-300 ud/min |
|  | Dokładność PR: maks. +/-2% |
|  | NIBP |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru |
|  | Tryb pracy: manual, auto, ciągły |
|  | Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie) |
|  | Zakres pomiarowy: - SYS 40-270 mmHg - DIA 10-210 mmHg - MEAN 20-230 mmHg; |
|  | Dokładność pomiarowa: +/- 5 mmHg |
|  | Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min |
|  | Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa |
|  | Temperatura |
|  | 2 kanały pomiarowe: T1, T2 |
|  | Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur |
|  | Zakres pomiaru 0-50 st. C |
|  | Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C |
|  | Dokładność pomiarowa: +/- 0,3 st. C |
|  | Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C |
|  | Drukarka |
|  | Szerokość wydruku: 50 mm |
|  | Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany |
|  | Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s |
|  | Wydruk krzywych i danych pomiarowych |
|  | Kapnograf |
| 68. | Metoda pomiaru min. strumień boczny, główny |
| 69. | Zakres pomiaru min. 0-150 mmHg |
| 70. | Zakres oddechu min. 0-150 odd/min |
|  | Dokładność nie mniejsza niż +/- 1 odd/min |
|  | Pomiar rzutu serca |
| 71. | Zakres pomiaru min. 0,01-20 L/min |
| 72. | Zakres pomiaru HR min. 0-300 ud/min |
| 73. | Temperatura iniekcji min. 0-27 °C |
|  | IBP |
| 74. | Ilość kanałów do pomiaru min. 2 |
| 75. | Zakres pomiaru min. -50 do 400 mmHg |
| 76. | Dokładność nie mniejsza niż +/- 2mmHg |
| 77. | Zakres pomimaru HR min. 35-250 ud./min |
| 78. | Dokładność pomiaru HR nie mniejsza niż +/- 3 ud./min |
| 79. | Prędkość 12,5/ 25 mm/s |

Centrala monitorująca

| 1. | kontrola do 30 pacjentów, |
| --- | --- |
| 2. | rodzaje alarmu: wizualny i dźwiękowy, |
| 3. | komunikacja dwukierunkowa z wykorzystaniem sieci LAN/WIFI |
| 4. | możliwość komunikacji HL7, |
| 5. | mierzone parametry: EKG, HR, SPO2, NIBP, oddech, temperatura, IBP, CO2, C.O., |

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

dotyczy: LP. nr 1 - kardiomonitor – 5 sztuk

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych. Parametry „inne” oraz „gwarancja” pozostają według zapisu SWIZ:

| Lp. | Parametry |
| --- | --- |
| - I | - WYMAGANIA OGÓLNE: |
| - 5 | - Monitor funkcji życiowych pacjenta do zastosowania u pacjentów: dorosłych, pediatrycznych, neonatologicznych |
| 6 | - Kompaktowa budowa urządzenia pozwalająca o rozbudowę przy użyciu modułów pomiarowych mocowanych poza obudową urządzenia. Możliwa praca min. 6 modułów dodatkowych jednocześnie |
| 7 | - Obudowa urządzenia wykonana z aluminium oraz tworzyw sztucznych |
| - 8 | Masa urządzenia max.: 5.0 kg |
| - 9 | Maksymalne wymiary urządzenia: (szer. x wys. x głęb.) 390 x 320 x 50 mm |
| - 10 | Uchwyt transportowy |
| 11 | - Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe na min. 2 godziny pracy |
| 12 | - Maksymalny pobór mocy przez urządzenie: 50 W |
| 13 | - System mocowania w standardzie VESA 75 pozwalający na zamocowanie monitora na szynie, uchwycie mocującym, wózku transportowym. |
| - 14 | Brak wentylatorów chłodzących urządzenie. Chłodzenie konwekcyjne |
| - II | EKRAN i KONTROLA |
| - 15 | Kolorowy ekran TFT z aktywną matrycą o przekątnej minimum: 15”. |
| - 16 | Rozdzielczość ekranu min.: 1024 x 768 pikseli |
| - 17 | Jednoczesna prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych, wartości wszelkich monitorowanych parametrów, informacji o poziomie baterii, czas rzeczywistego. |
| - 18 | Opcja ekranu “dużych cyfr” |
| - 19 | Możliwość regulacji szerokości wykresu kreślonych krzywych |
| - 20 | Możliwość konfiguracji kolorów kreślonych krzywych. Dostępne min. 16 kolorów |
| - 21 | Kontrola monitora za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła kontrolnego umieszczonego na bocznej ścianie monitora |
| - 22 | Konfigurowalne przyciski na ekranie dla często używanych funkcji. Min. 3 |
| - 23 | Możliwość zmiany ustawień monitora z poziomu centrali monitorującej |
| - 24 | Możliwość zamrożenia krzywych dla podglądu |
| - 25 | Profile użytkownika pozwalające na zapisanie ustawień własnych użytkownika. Dostępne min. 12 profili. Możliwość indywidulanego nazwania profili. |
| - 26 | Funkcja “stand-by” pozwalająca na uśpienie monitora bez jego wyłączania |
| - III | ALARMY |
| - 27 | Możliwość wyłączenia dźwięku QRS |
| - 28 | Możliwość regulaji głośności dźwięku QRS |
| - 29 | Możliwość ustawiania progów dla alarmów z menu zbiorczego oraz z menu poszczególnych parametrów |
| - 30 | Alarmy dźwiękowe i wizualne dla wszystkich monitorowanych parametrów |
| - 31 | System alarmowy z możliwością ustawienia 4 stopniowo priorytetów alarmowych |
| - 32 | Możliwość wyłączenia alarmów dla każdego z parametrów osobno |
| - 33 | Możliwość całkowitego wyłączenia alarmów dźwiękowych |
| - 34 | Możliwość zaprogramowania czasu wygłuszenia alarmu dźwiękowego na: 1, 2, 3, 5, 10, 15 minut lub do kolejnej sytuacji alarmowej |
| - 35 | Możliwość automatycznego wydruku wybranych parametrów w sytuacji alarmowej |
| - 36 | Możliwość ustawienia priorytetu alarmowego indywidualnie dla każdego z typów arytmii |
| - 37 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. |
| - 38 | - Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. |
| - IV | PAMIĘĆ I TRENDY |
| - 38 | Trendy dla wszystkich moniotorowanych parametrów w postaci graficznej i tabelraczynej z okresu min. 720 godzin |
| - 39 | Możliwa prezentacja mini-trendów z rozdzielczością 30, 60, 120 min. |
| - 40 | Niekasowalna pamięć do zapisu fragmentów EKG, pletyzmogramu |
| - 41 | Możliwość przeniesienia wszelkich danych pacjenta (dane osobowe, trendy, ustawienia parametrów, krzywych, zapisanych wydarzeń z monitora do monitora za pomocą karty SD |
| - 42 | Możliwość podglądu monitora w opcji bed-to-bed. Możliwy podgląd 6 pacjentów na jedym ekranie |
| - 43 | Pamięć ustawień monitora (trendy, ustawienia, progi alarmowe) w momencie, gdy jest wyłączony |
| - 44 | Min. 30 sekndowy zapis w pamięci fragmentów krzywych i wartości numerycznych |
| - 45 | Możliwość zapisu wszelkich krzywych w sytuacji alarmowej |
| - 46 | Zegar czasu rzeczywistego |
| - V | INTERFEJSY i PORTY POŁĄCZENIOWE |
| - 47 | Ethernet |
| - 48 | Minimum 1 gniazdo USB |
| - 49 | WiFi pozwalające na współpracę ze stacją centralnego monitorowania w sieci LAN |
| 50 | - Automatyczne przełączenie do sieci WiFi przy odłączeniu kabla sieciowego |
| - 51 | Złącze HDMI pozwalające na wysłanie obrazu do zewnętrznego monitora oraz powiększenia w ten sposób obszaru ekranu (HDMI slave). Możliwość wyświetlania innych parametrów niż na ekranie głównym. |
| - 52 | Gniazdo kart micro SD |
| 53 | - Możliwość podłączenia do stacji centralnego monitorowania i przechowywania w archiwach stacji wszelkich danych dotyczących monitorwania danego pacjenta. |
| - 54 | Możliwość dostępu do danych monitorowanego pacjenta z czasie rzeczywistym z urządzeń mobilnych |
| - 55 | Min. 2 złącza pozwalające na podłączenie min.3 dodatkowych modułów zewnętrznych każde, bez konieczności rozkręcania monitora. Moduły mocowane na zewnątrz monitora. |
| - 56 | Automatyczne detekcja podłączonych modułów na zasadzie Plug and Play |
| - 57 | Automatyczna rekonfiguracja układu ekranu po podłączeniu dodatkowych modułów |
| - 58 | Moduły możliwe do podłączenia: |
| - 59 | IBP (4 kanały) |
| - 60 | 12 odprowadzeniowe EKG |
| - 61 | AAg |
| - 62 | CO |
| - 63 | Kapnograf |
| - 64 | BIS |
| - 65 | CCO ICG |
| - 66 | NMT |
| - 67 | Opcjonalna drukarka termiczna o poniższych parametrach: |
| - 68 | Szerokość papieru: min. 58 mm |
| - 69 | Rozdzielczość wydruku: 8 punktów/mm |
| - 70 | Ilość krzywych: 1 do 3 |
| - 71 | Format: krzywe, diagramy, tabele |
| - 72 | Możliwość regulacji szerkości kreślenia |
| - 73 | Wydruk karty pacjenta |
| - 74 | Wydruk trendów |
| - 75 | Możliwość wydruku siatki milimetrowej na gładkim papierze |
| - VI | EKG oraz HR |
| - 76 | Zapis i wyśletlanie 7 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) |
| - 77 | Zapis i wyśletlanie 12 odprowadzeń EKG (dI, dII, dIII, daVL, daVR, daVF, dV1, dV2, dV3, dV4, dV5, dV6) przy użyciu 5 odprowadzeniowego kable |
| - 78 | Możliwość wyboru wyświetlania dowolnego zestawienia krzywych EKG spośród wszystkich dostępnych. |
| - 79 | Zakres sygnałów wejściowych min. od 0.01 do 10mV |
| - 80 | Impedacja wejściowa min. 20 MOm |
| - 81 | Szerokość pasma sygnału EKG: od 0.05 do 75 Hz |
| - 82 | CMRR nie mniej niż 100 dB |
| - 83 | Czułość: 5, 10, 20 and 40 mm/mV, oraz AUTO |
| - 84 | Pomiar zakresu przesunięcia odcinka ST nie mniej niż: ± 2,5 mV |
| - 85 | Filtry szerokości pasma zależne od trybu pracy urządzenia: — chirurgia: od 0,4 do 20 Hz − monitor: od 0,1 do 40 Hz − diagnostyka: od 0,05 do 75 Hz |
| - 86 | Analiza arytmii w czasie rzeczywistym |
| - 87 | Filtr 50 Hz |
| - 88 | Rozpoznawianie min. 26 typów arytmii |
| - 89 | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach |
| - 90 | Automatyczny zapis arytmii w niekasowalnej pamięci |
| - 91 | Sygnalizacja uszkodzenia elektrod |
| - 92 | Wykrywanie i wizualizacja rozrusznika serca: amplituda ± 2 do ± 700 mV; czas trwania: 0.1 do 2 ms |
| - 93 | Wbudowany, automatyczny filtr ograniczający wpływ urządzeń elektrochirurgicznych, defibrylatorów. |
| - 94 | Prędkość kreślenia: 3.12, 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec |
| - 95 | Zakres częstości monitorowania częstości serca (HR): 0-350 bpm |
| - 96 | Zakres dokładności pomiaru częstości serca (HR): max. ± 1 bpm |
| - 97 | Możliwe źródła sygnału HR: EKG, IBP, ICG, SpO2 |
| - VII | TEMPERATURA |
| - 98 | Min. 2 kanały |
| - 99 | Możliwe jednostki: °С, F |
| - 100 | Wyświetlanie temperatury z min. rodzielczością 0.1°C |
| - 101 | Zakres pomiaru i wyświetlania temperatury: 0 - 50°С |
| - 102 | Dokładność pomiaru temperatury: ± 0.1 °С w zakresie 34 - 44°С |
| - 103 | Możliwość używania czujników serii YSI 400 |
| - 104 | Możliwość wyznaczenia i wyświetlania różnicy temperatur odczytanych z 2 różnych czujników. |
| - VIII | NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) |
| - 105 | Oscylometryczna metoda pomiaru |
| - 106 | Wyznaczanie wartości: ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego, ciśnienia średniego, pulsu. |
| - 107 | Możliwość zastosowania mankietów jedno- i dwu przewodowych |
| - 108 | Możliwość pomiaru u wszystkich grup wiekowych pacentów przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów. |
| - 109 | Możliwe jednostki: mmHg, kPa |
| - 110 | Zakres pomiaru u pacjentów dorosłych: 0 do 300 mmHg |
| - 111 | Zakres pomiaru u noworodkowych: 0 do 150 mmHg |
| - 112 | Dokładność pomiaru: ± 3 mmHg |
| - 113 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem czasu pomiaru: - dorośli - 180 sekund; noworodki - 90 sekund |
| - 114 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia w mankiecie zgodne z: 60601-2-30-95. Dla dorosłych: 300 mm Hg + możliwość ustawienia własnego poziomu, dla noworodków: 150 mm Hg + możliwość ustawienia własnego poziomu |
| - 115 | Możliwy pomiar na żądanie oraz zaprogramowanych odstępach czasowych: 1 do 480 min. |
| - 116 | Ciągły pomiar ciśnienia (STAT). Czas pomiaru 5 min. |
| - 117 | Wizualizacja następujacych wartości: wartość ciśnienia i pulsu, czas ostatniego pomiaru, bieżące ciśnienie w mankiecie, odliczanie czasu do kolejnego pomiaru, jednostka ciśnienia, granice alarmowe. |
| - 118 | Możliwość ustawienia wyświetlania na ekranie głównym 1 lub 3 ostatnich pomiarów. |
| - 119 | Funkcja “uczenia” się wyjściowego ciśnienia w mankiecie potrzebnego do dokonania pomiaru u pacjenta. |
| - IX | SPO2 |
| - 120 | Technologia pomiaru Nellcor OxiMax |
| - 121 | Zakres pomiaru SpO2: 0 – 100% |
| - 122 | Dokładność pomiaru SpO2: – nie więcej niż 2% w zakresie 70-100% – nie więcej niż 3% w zakresie 40-70% |
| - 123 | Zakres pomiaru częstości pulsu: 0-350 bpm |
| - 124 | Dokładność pomiaru pulsu nie więcej niż 1 bpm |
| - 125 | Możliwość wyświetlenia pletyzmogramu w dowolnym ekranowym slocie wyświetlania krzywych |
| - 126 | Automatyczne przełączanie poziomu czułości celem uzyskania najlepszej rozdzielczości ekranu. Min. w zakresie: /4, /2, ×1, ×2, ×4, ×8, Auto. |
| - 127 | Wbudowane zabezpieczenie przeciw fali defibrylacji i wpływowi narzędzi chirurgicznych wysokiej częstotliwości. |
| - X | Częstość oddechów i pletyzmogram |
| - 128 | Metoda pomiaru: impedancyjna |
| - 129 | Zakres pomiaru: 0-200 oddechów/min. |
| - 130 | Monitorowanie bezdechu w zakresie: 5-60 sek. w przedziałach 5 sekundowych |
| - 131 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej |
| - 132 | Prędkość kreślenia: 3,12; 6,25; 12,5 mm/sec |
| - 133 | Dokładoność pomiaru: nie więcej niż ± 2 na minutę |
| - 134 | Możliwy wybór odprowadzania EKG (I lub II) dla zapisu częstości oddechu |
| - XI | KAPNOGRAFIA |
| - 135 | Metoda pomiaru: absorpcja podczerwieni |
| - 136 | Dostępna technologia pomiaru w strumieniu głównym oraz bocznym |
| - 137 | Możliwy pomiar u pacjentów niezaintubowanych - strumień główny |
| - 138 | Jednostki: mmHg, % |
| - 139 | Zakres pomiaru CO2 : 0 - 150 mmHg, (0-20%) |
| - 140 | Zakres pomiaru częstości oddechów: 0 - 150 1/min |
| - 141 | Wizualizacja kapnogramu na ekranie monitora |
| - 142 | Kompensacja gazów: N2O, О2, Des |
| - 143 | Dokładność pomiaru CO2: ± 2 mmHg (0 - 40 mmHg) |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

dotyczy: LP. nr 2 - stacja monitorująca – 1 szt

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych. Parametry „inne” oraz „gwarancja” pozostają według zapisu SWIZ:

Stacja centralna UNET została zaprojektowana w celu zapewnienia scentralizowanego monitorowania ważnych informacji z wielu monitorów i / lub nadajnika telemetrycznego. Stacja centralna to potężny komputer z jednym lub dwoma kolorowymi wyświetlaczami (przekątna minimum 17’’), Z dźwiękowym systemem alarmowym, drukarkami laserowymi i termicznymi.

Zapewnia: Kompleksowy przegląd

Dostęp zdalny

Odbiór, analiza i dokumentacja informacji w czasie rzeczywistym

Ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów stanu pacjenta

Utrzymanie baz danych pacjentów

Wymiana danych w lokalnym szpitalu lub w globalnej sieci informacyjnej

Ciągłe bezpieczeństwo danych o stanie pacjenta podczas jego pobytu dzięki monitorom przyłóżkowym UM 300.

Stacja centralna UNET umożliwia bezpośrednie przeglądanie alarmów, przebiegów, wartości liczbowych i trendów między monitorami sieciowymi.

Wykonuje następujące funkcje:

Dane wejściowe pacjentów w czasie rzeczywistym otrzymane z przyłóżkowych monitorów pacjenta UM 300 (do 32 przyłóżkowych monitorów pacjenta, wybór wymaganej liczby monitorów pacjenta do wizualizacji z listy podłączonych monitorów)

Obsługa dwóch wyświetlaczy podczas pracy do 32 monitorów Jednoczesna wizualizacja informacji otrzymywanych z maksymalnie 16 monitorów na wyświetlaczu systemu Przekazywanie informacji do wyświetlaczy systemowych odbywa się w następujący sposób: jeden blok informacji podawany jest na pierwszym wyświetlaczu, a drugi blok - na drugim lub informacje z jednego monitora podawane są na pierwszym wyświetlaczu, a pozostałe informacje - na wyświetlaczu. druga

Wizualizacja w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów (w zależności od konfiguracji monitora) odbieranych z UM 300 oraz przebiegów - nie mniej niż 2 przebiegi dla jednego monitora podczas wspólnej obserwacji i do 9 przebiegów dla jednego wybranego monitora Szczegóły każdego monitora są wyświetlane w osobnym, niezależnym oknie

Skala krzywych jest niezależna od liczby podłączonych monitorów (bez zmian)

Wysyłanie do 2 fal dla każdego pacjenta, podczas monitorowania 16 pacjentów (4 fale - dla 8 pacjentów, 8 fal - dla 4 pacjentów w czasie rzeczywistym)

Możliwość przeglądania rozszerzonych informacji na każdym monitorze (wszystkie odprowadzenia EKG, trendy i parametry HRV)

Wyświetla krótki trend - do 4 parametrów w ciągu ostatnich 10 minut

Zatrzymanie wyświetlanych przebiegów dla wybranego monitora

Zdalne sterowanie każdym monitorem (wprowadzanie i zmiany parametrów trybów, zmiana poziomów alarmów i ich priorytetów, ciśnienia itp.)

Prowadzenie bieżącej i archiwalnej bazy danych (dane pacjentów są przechowywane po ich wypisie)

Zapis wybranych przez użytkownika informacji do bazy danych - 20 sekund interwału EKG i 72 godziny trendów

Automatyczne rozpoznawanie zdarzeń arytmii i ich typów (z automatycznym zapisem 20- sekundowych interwałów EKG w bazie danych)

Ciągły zapis (do 72 godzin) 9 przebiegów dla każdego monitora do bazy danych Automatyczne rozpoznawanie i wizualizacja odchylenia odcinka ST

Szczegółowa analiza EKG i ocena HRV

Automatyczna rejestracja, wyświetlanie i obsługa bazy danych zdarzeń i alarmów (nie mniej niż 1000 na każdy monitor)

Wprowadzanie, edytowanie i zapisywanie danych identyfikacyjnych pacjenta

Trzypoziomowy system alarmowy indywidualnie dla każdego pacjenta z priorytetami dla każdego parametru

Kodowanie kolorami poziomów alarmowych

Dokumentacja danych pacjenta na drukarkach laserowych i termicznych

W przypadku alarmu o wysokim priorytecie automatycznie drukuje do 20 sekund. dwóch krzywych EKG na drukarce termicznej

Wbudowany kalkulator do wprowadzania mikstur i szybkości terapii infuzyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

dotyczy: formularz oferty

Proszę o informacje czy w powyższym zapytaniu nie został przypadkiem załączony błędny formularz oferty. Prawdopodobnie dotyczy innego postępowania. Jeśli tak to proszę o przesłanie prawidłowego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający omyłkowo zamieścił błędny formularz. W załączeniu prawidłowy.