Załącznik nr 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	Diatermia - 1 zestaw	Wymogi graniczne	Parametry oferowane/ / podać zakresy / lub opisać
1	Obsługa diatermii, wyświetlanie oraz regulacja parametrów pracy poprzez kolorowy ekran dotykowy, przekątna ekranu min. 9"	TAK
2	Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda bipolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch standardów wtyczek przewodów HF	TAK
3	Diatermia wyposażona w min. 2 gniazda monopolarne, każde umożliwiające podłączenie dwóch standardów wtyczek przewodów HF	TAK
4	Gniazdo płytki neutralnej	TAK
5	Maksymalne ograniczenie mocy cięcia monopolarnego min. 400 W	TAK
6	Maksymalne ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej min. 120 W	TAK
7	Możliwość ustawienia 9 efektów podczas cięcia monopolarnego	TAK
8	Maksymalne ograniczenie mocy cięcia bipolarnego min. 400 W	TAK
9	Maksymalne ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej min. 350 W	TAK
10	Diatermia wyposażona w dedykowane programy do resekcji i waporyzacji bipolarnej w roztworze soli NaCl z wykorzystaniem resektoskopu bipolarnego	TAK
11	Urządzenie wyposażone w funkcję identyfikacji RFID	TAK
12	Tryb autostart z regulacją czasu opóźnienia	TAK
13	Możliwość zapamiętania min. 299 programów użytkowników	TAK
14	Diatermia kompatybilna z systemem oddymiania z pola operacyjnego S-PILOT	TAK
15	Funkcja automatycznej blokady ekranu dotykowego	TAK
16	Włącznik nożny z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym	TAK
17	Dreny płuczące jednorazowe do laparoskopii, kompatybilne z pompą Karl Storz, Endomat Hamou, posiadaną przez zamawiającego – 10 szt.	TAK
18	Elektroda neutralna, jednorazowa, 50szt.	TAK
20	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…................................................
Podpis osoby upoważnionej