Zał. Nr 2 do post. 29/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pakiet nr  2

Mikroskop do oglądania osadów moczu

Producent:…………………….(podać)

Typ/ model……………………………...(podać)

Rok produkcji 2023 r.

| Lp |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (opisuje wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Statyw: - statyw wykonany z metalu, o solidnej podstawie zapewniającej dużą stabilność, - uchwyt do wygodnego przenoszenia całego mikroskopu, - rewolwer z 4 pozycyjnym uchwytem obiektywów pochylonym w stronę statywu, - podstawowe elementy (okulary, obiektywy, tubus) zabezpieczone przed wymontowaniem bez użycia specjalistycznych narzędzi, - współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, - regulacja siły bez używania narzędzi, - po obu stronach statywu wskaźnik natężenia oświetlenia – intensywność ustawionego oświetlenia widoczna z kilku metrów, - przysłona polowa stała, - możliwość rozbudowy o kontrast fazowy, polaryzację i ciemne pole | Tak |  |
| - 2 | System optyczny korygowany do nieskończoności. | Tak |  |
| - 3 | Kondensor: - kondensor Abbego, z regulowaną przysłoną aperturową - możliwość domontowania suwaków kontrastu fazowego i ciemnego pola, do obserwacji z obiektywami 4~100x. | Tak |  |
| - 4 | Powiększenie: - 40x do 1000x dla obserwacji. | Tak |  |
| - 5 | Tubus okularowy: - tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 48~75 mm, ergonomiczny kąt nachylenia okularów 25 stopni, obrotowy o 360 stopni, z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu obserwatora | Tak |  |
| - 6 | Okulary: - 2 sztuki, o polu widzenia 20 mm, - powiększenie 10x, - możliwość montażu dodatkowych podziałek lub wskaźnika, zabezpieczone przed powstawaniem pleśni, z regulacjami dioptryjnymi w zakresie +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach, - ergonomiczne osłony gumowe, dostosowane do obserwacji w okularach korygujących wady wzroku, o dużym dystansie oka do soczewki. | Tak |  |
| - 7 | Obiektywy: - klasy planachromat z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej, o następujących powiększeniach/aperturze i odległości roboczej (WD): - 4x/0.10, WD=30,7 mm, - 10x/0.25, WD=17,5 mm, - 40x/0.65, WD=0,65 mm, - 100x/1.25 Oil (immersyjny, olejowy), WD=0,27 mm. | Tak |  |
| - 8 | Oświetlenie: - wbudowane w statyw bezpośrednio pod kondensorem LED 3 W, 5600K, - miejsce do umieszczenia filtrów barwnych z zamocowaniem uniemożliwiającym ich wypadnięcie, - pokrętło do płynnej regulacji siły światła umieszczone po prawej stronie statywu. | Tak |  |
| - 9 | Stolik mechaniczny: - prawy, - wymiary stolika (sz. x dł.) : 140 mm x 135 mm, - zakres pracy 75 mm x 40 mm. - uchwyt preparatu obsługiwany jedną ręką, uchwyt z lewej strony, - posuw preparatu w osiach x i y (ukryte prowadnice), - skala posuwu x i y | Tak |  |
| - 10 | Wyposażenie: - olejek immersyjny w dozowniku, - pokrowiec antystatyczny, - kabel zasilający | Tak |  |
| - 11 | Certyfikat CE mikroskopu - zgodny z wytycznymi WE (Wspólnoty Europejskiej) odnośnie diagnostyki in-vitro. Wyrób medyczny | Tak |  |
| - 12 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak |  |
| - 13 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| - 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak/podać |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

……………………………

podpis