Zał. Nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent:…………………….(podać)

Typ/ model……………………………...(podać)

Rok produkcji (2023 r.)

Pakiet nr 1

|  | Rejestrator holterowski EKG – 3 kanałowy - 1sztuka | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni | Tak |  |
| 2 | Zapis w pamięci stałej rejestratora | Tak |  |
| 3 | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
| 4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | Tak |  |
| 5 | Rejestracja 3 kanałów EKG z 7 elektrod | Tak |  |
| 6 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | Tak |  |
| 7 | Ekranowane kable pacjenta | Tak |  |
| 7 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | Tak |  |
| 8 | CMRR >60dB | Tak |  |
| 9 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | Tak |  |
| 10 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | Tak |  |
| 11 | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan posiadanym przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 12 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | Tak |  |
| 13 | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 14 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Gwarancja – min. 24 miesiące | Tak/ podać |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

……………………………….

podpis