Załącznik nr 2 do post. 19/2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny Tak/Nie | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 r. | Tak |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Cl-/Ca++ | Tak/ Podać |  |
| 4 | Parametry wyliczane: HCO3- act( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), AnGap (luka anionowa) | Tak/ Podać |  |
| 5 | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul | Tak/ Podać |  |
| 6 | Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul) | Tak/ Podać |  |
| 7 | Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych. | Tak |  |
| 8 | Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar. | Tak |  |
| 9 | Detektor pęcherzyków powietrza. | Tak |  |
| 10 | Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną. | Tak |  |
| 11 | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | Tak |  |
| 12 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
| 13 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa | Tak |  |
| 14 | Krótki czas kalibracji- 1 punktowa max. 2,5 minuty | Tak/ Podać |  |
| 15 | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak |  |
| 16 | Elektrody bezmembranowe, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia. | Tak |  |
| 17 | Możliwość wymiany odczynników i elektrod pomiędzy aparatami | Tak |  |
| 18 | Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia | Tak |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 20 | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka | Tak |  |
| 21 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak |  |
| 22 | Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim | Tak |  |
| 23 | Możliwość wykorzystania pustych opakować po odczynnikach jako butelek na ścieki | Tak |  |
| 24 | Wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne pochodzące od jednego producenta . | Tak |  |
| 25 | Dostępny tryb gotowości, umożliwiający oszczędzanie odczynników w czasie gdy analizator nie wykonuje próbek | Tak |  |
| 26 | Możliwość korygowania wyników do temperatury ciała pacjenta | Tak |  |
| 27 | Gwrancja min. 12 miesięcy | Tak/ Podać |  |
| 28 | Podłączenie do laboratoryjnego systemy informatycznego | Tak |  |
| 29 | Pakiet startowy odczynników | Tak |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- - Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…................................................

Podpis osoby upoważnionej