Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Pulsoksymetr – 2 szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |  |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji – 2022 r. | Podać |  |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak/ podać |  |  |
| 6 | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240 | Tak/ podać |  |  |
| 7 | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola | Tak |  |  |
| 8 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji i częstości pulsu | Tak |  |  |
| 9 | Zakres pomiarowy %SpO2 co najmniej od 1 do 100%, częstości pulsu od 20 do 300 P/min | Tak |  |  |
| 10 | Alarmy: -sygnalizacja dźwiękowa i wizualna -ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji -ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | Tak |  |  |
| 11 | Zasilanie: - z sieci prądu zmiennego -z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godzin, akumulator ładowana automatycznie po podłączeniu pulsoksymetru do sieci | Tak |  |  |
| 12 | Na wyposażeniu uniwersalny opaskowy czujnik SpO2 dla noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |  |
| 13 | Waga urządzenia < 300 g | Tak/ podać |  |  |
| 14 | Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2 | Tak/ podać |  |  |
| 15 | Pulsoksymetr wyposażony w gumową osłonę chroniąca przed uszkodzeniem podczas upadku | Tak/ podać |  |  |
| 16 | Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni | Tak |  |  |
| 17 | Menu pulsoksymetru w języku polskim | Tak |  |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…................................................

Podpis osoby upoważnionej

Pakiet nr 2									Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Kapnograf – 1 szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |  |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji – 2022 r. | Podać |  |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak/ podać |  |  |
| 6 | Przenośny kapnograf o wodoszczelnej konstrukcji | Tak |  |  |
| 7 | Gotowość do pracy w 15 sekund | Tak |  |  |
| 8 | Zakres - CO2 - 0-99 mmHg - RR 3-150 bpm | Tak/ podać |  |  |
| 9 | Dokładność pomiaru: - CO2 - 0-40 mmHg ±2 mmHg - RR ±1 bpm | Tak/ podać |  |  |
| 10 | Wizualny i dźwiękowy system alarmowy przy wykryciu braku oddechu, braku adaptera (zasilacza), awarii zasilacza oraz ustawialny poziom alarmu dla zbyt niskiej lub wysokiej wartości EtCO2 | Tak |  |  |
| 11 | Dwie baterie alkaliczne lub litowe typu AAA | Tak |  |  |
| 12 | Żywotność baterii: min. 6 h alkaliczne, litowe min. 10h | Tak/ podać |  |  |
| 13 | Wymiary: 5.2 x 3.9 x 3.9 cm | Tak/ podać |  |  |
| 14 | Adapter dorośli/ dzieci (opakowanie min. 25 szt.) | Tak/ podać |  |  |
| 15 | Adapter niemowlęcy (opakowanie min. 10 szt.) | Tak/ podać |  |  |
| 16 | W zestawie komplet baterii oraz etui | Tak |  |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.,

-  Oświadczamy, że ww. przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające je do obrotu i do używania na terytorium Polski.

….............................................…

Podpis osoby upoważnionej