Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowane maseczki chirurgiczne powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

- oznakowanie CE, - gramatura min. 30g/m2, - zgodność z normą PN EN 14683 lub EN 14683, - skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR, - oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR, - biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego powyższe wymagania, - wykonane z trójwarstwowej włókniny, - gumka umożliwiająca założenie maseczki o uszy lub wiązane z tyłu na troki, - w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, - w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania, - rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm (+/-1 cm), - wysokobarierowa, - nie zawierająca lateksu, - opakowanie max. 50 szt, - deklaracja zgodności

Oferowane rękawiczki niejałowe nitrylowe powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

- wykonane z nitrylu, - niepudrowane, niejałowe, - powierzchnia gładka, teksturowane końcówki palców, - dostępne w rozm. S,M,L,XL, - poziom AQL:od 1,0 do 1,5 - zgodność z normami EN/ PN EN 455-1,2,3,4, - wyrób medyczny klasy l środek ochrony osobistej kategorii lll (dopuszcza się kat. I), - przebadane na przenikanie wirusów zgodne z ASTM F 1671 lub równoważna - mankiet zakończony rolowanym brzegiem, - opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG/EEC albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, - oznakowanie znakiem CE

Oferowane fartuchy chirurgiczne barierowe powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

- fartuch niejałowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, - deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/ECC, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, - oznakowanie znakiem CE; - zgodność z normami : EN 13795-1:2019 - Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne (lub odpowiednio EN 13795-1); - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro min. 3,0 IB - metoda badań zgodna z PN-EN ISO 22610 - Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia -- Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro; - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho max. 100 CFU - metoda badań zgodna z PN-EN ISO 22612 - Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi -- Metoda badania odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho

Oferowane środki dezynfekcyjne do rąk powinny spełniać poniższe minimalne wymagania:

1. właściwości bakteriobójcze, bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych i wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex Virus, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS 2. produkt biobójczy (odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych); 3. płyn, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, w szczególności: w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach związanych z ochroną zdrowia; 4. butelka z dołączoną pompka dozująca do każdego preparatu