Załącznik nr 2 do zapytania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczna myjnia endoskopowa

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA |  |  |  |
| 1. | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia, rok produkcji 2020 r. | Podać |  |
| 4. | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5. | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  |
| 6 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7. | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - płukanie alkoholem kanałów - suszenie | Tak |  |
| 8. | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 9. | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 10. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | Tak |  |
| 11. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 12. | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | Tak |  |
| 13. | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 14 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 15. | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 17. | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 18. | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 19. | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 20. | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 21 | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak |  |
| 22. | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 23. | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 24. | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 25 | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | Tak |  |
| 26. | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
| 27. | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | Tak |  |
| 28. | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
| 29. | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu | Tak |  |
| 30. | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 31. | Możliwość identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | Tak |  |
| 32. | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 33. | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | podać |  |
| 34. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 35. | Dostępność części zamiennych min. 10 lat | Tak, podać |  |
| 36. | Płatność 12 rat | Tak |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…....................................

Podpis osoby upoważnionej