Chełmno, 12.09.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/213/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: : „Zakup wraz z dostawą systemu do ogrzewania pacjenta oraz cieplarki do płynów infuzyjnych do ZOZ Chełmno” nr post. 49/2024.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Podpunkt 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz

z przewodem dołączeniowym:

- Jednostka sterująca – 1 szt.

- Element grzewczy – materac - 1 szt.

- Przewód dołączeniowy – 1 szt.

- Dedykowany stojak mobilny z koszem do systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego

wraz z przewodem dołączeniowym:

- Jednostka sterująca – 1 szt.

- Element grzewczy – materac - 1 szt.

- Przewód dołączeniowy – 1 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta

Czy zamawiający wymaga aby System ogrzewania pacjenta posiadał Zasilanie bateryjne z możliwością pracy

przez min. 1,5 godz. niezależnie od zasilania z sieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 5

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3

porty do podłączenia elementów grzewczych ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 2 elementami grzewczymi jednocześnie – 2

porty do podłączenia elementów grzewczych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 6

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika”

Produktu o poniższych parametrach:

„Porty posiadające oznakowanie od A do B odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 7

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie

urządzenia do pracy”

Produktu o poniższych parametrach:

„Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu (od dolnej części) co

ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak wyprofilowanego uchwytu do przenoszenia”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub

postawienia np. na kolumnie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Mocowanie sterownika na stojaku do kroplówek lub na medycznej szynie profilowej za pomocą

własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 11

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min

IP20”

Produktu o poniższych parametrach:

„Ochrona przed wnikaniem płynów min. IPX2”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 13

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Moc 997 VA”

Produktu o poniższych parametrach:

„Maksymalny pobór mocy max: 160W”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 15

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF”

Produktu o poniższych parametrach:

„Klasa ochrony I, część aplikacyjna z zabezpieczeniem przed defibrylacją, typ BF”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 16

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie -

30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu

podłączonego elementu grzewczego ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zakres regulacji temperatury 32-39°C co 0,5°C dla każdego portu grzewczego niezależnie -

32-39°C co 0,5°C dla noworodków ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 17

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na

etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Oczekiwana żywotność sprzętu wynosi 10 lat od daty pierwszego użycia, o ile produkt nie był

używany w sposób niewłaściwy, niedbały, grożący uszkodzeniem lub nieuzasadniony, a był

użytkowany w warunkach, które umożliwiają prawidłową i zgodną z przeznaczeniem

eksploatację i konserwację - informacja zawarta w instrukcji użytkowania”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia”

Produktu o poniższych parametrach:

„Przyciski membranowe, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 18

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie”

Produktu o poniższych parametrach:

„Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 2 portów jednocześnie”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 19

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co

najmniej:

- nr portu grzewczego

- włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykatorem aktywacji

- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C

- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji

- wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego

- nazwa podłączonego elementu grzewczego

- wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania

- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień

- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla

noworodków

- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej

temperatury

- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy

wystąpieniu sytuacji alarmowej”

Produktu o poniższych parametrach:

„Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co

najmniej:

- nr portu grzewczego

- wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,5°C

- wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,5°C, wskaźniki w celu ułatwienia identyfikacji

- wskazanie podłączonego elementu grzewczego

- wskaźnik strzałkowy opisujący ogrzewanie

- przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień

- menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 32-39°C skok co 0,5°C lub 32-39°C co 0,5°C dla

noworodków

- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej

temperatury

- wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy

wystąpieniu sytuacji alarmowej”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 21

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dostępne następujące komunikaty alarmowe:

-odchylenia temperatury;

-wysokiej temperatury;

-rozłączenia elementu grzewczego;

-niedogrzania,

Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minutj”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony

symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

• temperatura materaca za wysoka < 41˚C

• temperatura materaca za niska

• przekroczenie czasu osiągnięcia temperatury zadanej

• uszkodzenie/awaria czujnika

• Uszkodzenia / awaria materacaj”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 23

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary max. 250x280x170 mm”

Produktu o poniższych parametrach:

„Rozmiar sterownika maks. wys. / szer. / głęb. 310 x 160 x 140 mm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 25

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników

temperatury”

Produktu o poniższych parametrach:

„Regulacja temperatury powierzchni styku (istotna cecha eksploatacyjna według normy IEC/EN

80601-2-35) od 32,0°C do 39,0°C w krokach co 0,5°C tolerancja ±1,0°C

Dokładność wskazywania temperatury powierzchni styku ±0,7°C”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Jednostka sterująca - Podpunkt 26

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Warunki pracy -10°C / +40°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Warunki pracy:

- Podczas eksploatacji/przechowywania od +16°C do +26°C

- Podczas transportu od -20°C do +50°C”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na

etykiecie wyrobu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Okres żywotności min. 5 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na

etykiecie wyrobu, z możliwością wydłużenia przez Polski serwis usług przeglądów oraz napraw

elementów grzewczych, tak długo jak jest to ekonomicznie uzasadnione - nawet do 10 lat. ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, materiał poliester /

poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m2/24h, brak zawartości halogenu, Oeko-Tex

klasa I, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C”

Produktu o poniższych parametrach:

„Pokrowce na elementy grzewcze z możliwością prania w temp. do 95˚ C i dezynfekcji.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 8

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do

izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej ”

Produktu o poniższych parametrach:

„Element grzewczy składający się z zewnętrznej trwałej powłoki ochronnej, sizewnętrzna

warstwa folii, materiał izolacyjny, warstwa folii wewnętrznej, technologia grzewcza Carbotex

(oparta na włóknach węglowych)”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 9

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy

Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Min 10 czujników temperatury w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na

pokrowcu elementu grzewczego”

Produktu o poniższych parametrach:

„Min 8 czujników temperatury w elemencie grzewczym.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 10

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci

piktogramu i tekstu”

Produktu o poniższych parametrach:

„Brak potrzeby oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w

postaci piktogramu i tekstu, ze względu na obustronne działanie elementu grzewczego

(materaca).”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 12

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m”

Produktu o poniższych parametrach:

„Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 50cm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 13

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową

120x50x4cm, 135W – 1 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy 150x50x3cm, 150W – 1 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: Pakiet nr 1 – System do ogrzewania pacjenta - Element grzewczy materac — Podpunkt 13

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu

na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową

120x50x4cm, 135W – 1 szt.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy 150x50x3cm, 150W – 1 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.