Chełmno, 19.07.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/151/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie poniżej wyjaśnia treść Zapytania ofertowego sporządzonego w postępowaniu pn.: „Zakup oraz dostawa maceratora do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej dla Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ZOZ w Chełmnie.”, nr post. 37/2024.

dotyczy: pkt. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy:  pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających gwarantujących rozdrabnianie najwyższej jakości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: dotyczy pkt. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojedynczą komorę maceracji - wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: pkt. 11, 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające moc całkowitą/silnik o mocy 0,4 kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: pkt. 20, 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szer. 360mm x gł. 445mm x wys. 977mm (1253 mm przy otwartej pokrywie), posiadające poziom hałasu 68dB +/-2dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: pkt. 23, 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 10l dostosowanej do zużycia wody 10l oraz systemu maceracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy: pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające obudowę - konstrukcję ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: pkt. 36

Czy Zamawiający odstąpi od wyświetlacza LCD dopuszczając urządzenie z diodami LED informującymi o stanie urządzenia I fazie cyklu?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody.

dotyczy: pkt. 38, 40, 41, 42

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 38, 40, 41, 42  wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy: pkt. 43

Czy Zamawiający doprecyzowując parametr „odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia”, wymaga aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z  każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

dotyczy: mocy silnika

Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,4 kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.