Załącznik nr 2 do zapytania do post. 37/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Macerator do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej

Producent:		……………………………………………………..(PODAĆ)

Model:	  		……………………………………………………..(PODAĆ)

Kraj pochodzenia:	……………………………………………………..(PODAĆ)

Rok produkcji 2024

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. | TAK |  |
| 2. | Ładowność do 2 naczyń z pulpy. | TAK |  |
| 3. | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. | TAK |  |
| 4. | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia to wygodne użytkowanie oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. | TAK |  |
| 5. | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. | TAK |  |
| 6. | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji. | TAK |  |
| 7. | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |
| 8. | System 7 noży tnących. | TAK |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. | TAK |  |
| 10. | Podwójna komora maceracji - mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością zostaje odprowadzona odpływem kanalizacyjnym. | TAK |  |
| 11. | Moc silnika minimum 0,75 kW. | TAK |  |
| 12. | Moc całkowita urządzenia maksimum 0,8 kW. | TAK |  |
| 13. | Moc pompy wody miniumum 0,125 kW. | TAK |  |
| 14. | Waga netto maksimum 64 kg. | TAK |  |
| 15. | Zasilanie 230V/ 50Hz/ 60Hz, bezpiecznik 13A. | TAK |  |
| 16. | Zużycie energii na cykl: maksimum 0,006 kW. | TAK |  |
| 17. | Czas trwania cyklu minimum 65 sekund - czas gwarantujący pełną macerację do postaci cieczy. | TAK |  |
| 18. | Odpływ 50 Φ. | TAK |  |
| 19. | Poziom hałasu maksimum 58,9 dB. | TAK |  |
| 20. | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 400 szer x 975 wys x 510 głęb mm (+/- 5%). | TAK |  |
| 21. | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 400 szer x 1500 wys x 510 głęb mm (+/- 5%). | TAK |  |
| 22. | Podłączenie wody 3/4’’. | TAK |  |
| 23. | Pojemność zbiornika na wodę minumum 15 litrów. | TAK |  |
| 24. | Zużycie wody na cykl maksimum 9,7 litra. | TAK |  |
| 25. | Minimalny przepływ wody to 10 litrów/ minutę - 1 bar. | TAK |  |
| 26. | Ciśnienie wody - woda zimna 0,5-10 bar. | TAK |  |
| 27. | Pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, zapewniająca ochronę antybakteryjną | TAK |  |
| 28. | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i porysowania. | TAK |  |
| 29. | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 30. | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. | TAK |  |
| 31. | Zamknięty bęben w technologii instant flow z uszczelką bezobsługową. | TAK |  |
| 32. | Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowanego odpływu. | TAK |  |
| 33. | Uchwyt z zatrzaskiem do uszczelniania pokrywy | TAK |  |
| 34. | Zabezpieczenia w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. | TAK |  |
| 35. | Zabezpieczenie IP54. | TAK |  |
| 36. | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. | TAK |  |
| 37. | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | TAK |  |
| 38. | Automatyczne zamykanie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo 60s. | TAK |  |
| 39. | Urządzenie wyposażone w opcję stanu uśpienia/ czuwania. | TAK |  |
| 40. | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. | TAK |  |
| 41. | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny. | TAK |  |
| 42. | Możliwość umieszczenia przyłącza przelewowego z prawej lub lewej strony w zależności od potrzeb użytkownika. | TAK |  |
| 43. | Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. | TAK |  |
| 44. | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 45. | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| 46. | Paszport techniczny | TAK |  |
| 47. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/PODAĆ |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej