DOTYCZY: postępowania pn. „Zakup oraz dostawa napędu ortopedycznego oraz napędu do amputacji kończyny dolnej”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Producent:	……………………………………………………..(PODAĆ)

Kraj pochodzenia:……………………………………………………..(PODAĆ)

Rok produkcji:  2024

| L.P. | Parametry | Wymagane TAK/NIE | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAPĘD ORTOPEDYCZNY (KONSOLA, SILNIK, WYŁĄCZNIK NOŻNY) | PODAĆ MODEL |  |
| 2 | System z napędem elektrycznym do stosowania podczas zabiegów ortopedycznych, operacji dłoni i stóp, leczenia złamań, wiercenia otworów, osteotomii korekcyjnych i chirurgii przezskórnej – zabiegi małoinwazyjne MIS | TAK |  |
| 3 | Konsola sterująca – wbudowany wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawienia sześciu programów użytkownika | TAK |  |
| 5 | Prezentacja wartości zadanych: numer programu, prędkość, moment obrotowy | TAK |  |
| 6 | Wartość irygacji w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 7 | Kierunek obrotów, data i czas | TAK |  |
| 8 | Wymiary 256 mm x 109 mm x 305 mm | TAK |  |
| 9 | Waga 7.0kg | TAK |  |
| 10 | Wbudowana pompa irygacyjna – maksymalna wartość przepływu ≥ 90 ml/min. | TAK |  |
| 11 | Uchwyt do worka z płynem o wadze do 1,5kg | TAK |  |
| 12 | Silnik – napęd piórowy | TAK |  |
| 13 | Obroty w zakresie 300 - 15 000 obr. / min. | TAK |  |
| 14 | Wbudowany przewód sterujący o długości 3,5 m | TAK |  |
| 15 | Średnica 26,3 mm | TAK |  |
| 16 | Długość 96 mm | TAK |  |
| 17 | Waga 0,42 kg | TAK |  |
| 18 | Moment obrotowy 7 Ncm | TAK |  |
| 19 | Możliwość podłączenia nasadek typu piła oscylacyjna, piła posuwisto – zwrotna, nasadka do zabiegów MIS, nasadki wiertarskie do wierteł i drutów Kirschnera | TAK |  |
| 20 | Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania, możliwość mycia i dezynfekcji w myjce automatycznej | TAK |  |
| 21 | Sterownik nożny czteroprzyciskowy, przewodowy | TAK |  |
| 22 | Możliwość sterowania parametrami: włączenie / wyłączenie pompy irygacyjnej, regulacja prędkości obrotowej silnika, zmiana kierunku obrotów silnika, funkcja wyboru programu użytkownika od 1 do 6 | TAK |  |
| 23 | Sterownik wyposażony w metalowy uchwyt | TAK |  |
| 24 | Wodoszczelny - klasa IPX8 | TAK |  |
| 25 | Przewód sterujący długość 3,5m | TAK |  |
| 26 | SILNIK – NAPĘD PIÓROWY | TAK |  |
| 27 | Obroty w zakresie 300 - 15 000 obr. / min. | TAK |  |
| 28 | Wbudowany przewód sterujący o długości 3,5 m | TAK |  |
| 29 | Średnica 26,3 mm | TAK |  |
| 30 | Długość 96 mm | TAK |  |
| 31 | Waga 0,42 kg | TAK |  |
| 32 | Moment obrotowy 7 Ncm | TAK |  |
| 33 | Możliwość podłączenia nasadek typu piła oscylacyjna, piła posuwisto – zwrotna, nasadka do zabiegów MIS, nasadki wiertarskie do wierteł i drutów Kirschnera | TAK |  |
| 34 | Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania, możliwość mycia i dezynfekcji w myjce automatycznej | TAK |  |
| 35 | NASADKA DO PROCEDUR MIS | TAK |  |
| 36 | Nasadka do procedur przezskórnych (zabiegi małoinwazyjne MIS), | TAK |  |
| 37 | Obroty maksymalne 15 000 obr./min | TAK |  |
| 38 | Nasadka dostosowana do ostrzy Ø 2,35mm | TAK |  |
| 39 | NASADKA TYPU PIŁA OSCYLACYJNA | TAK |  |
| 40 | Oscylacje maksymalne 15 000 osc./min | TAK |  |
| 41 | NASADKA DO DRUTÓW KIRSCHNERA | TAK |  |
| 42 | Zakres 1,0mm - 2,4mm | TAK |  |
| 43 | Obroty 0-1300 obr./min | TAK |  |
| 44 | Mechanizm zapobiegający wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię | TAK |  |
| 45 | NASADKA AO | TAK |  |
| 46 | Obroty maksymalne 0-1300 obr./min. | TAK |  |
| 47 | ADAPTER KANIULOWANY | TAK |  |
| 48 | Adapter offsetowy, kaniulowany | TAK |  |
| 49 | KONTENER STERYLIZACYJNY DO NAPĘDU | TAK |  |
| 50 | NAPĘD ORTOPEDYCZNY DUŻEJ MOCY | PODAĆ MODEL |  |
| 51 | Lekka, modularna rękojeść wykonana z materiału PEEK | TAK |  |
| 52 | Waga 950g | TAK |  |
| 53 | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 54 | Silnik nie wymaga konserwacji i smarowania | TAK |  |
| 55 | Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu | TAK |  |
| 56 | Napęd kaniulowany 4mm | TAK |  |
| 57 | Prędkość maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. (uzależniona od zastosowanej nasadki) | TAK |  |
| 58 | Metody sterylizacji – autoklaw 134 stopnie (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut) | TAK |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy napędu z nasadkami typu: piła oscylacyjna, piła oscylacyjna MIS, piła posuwisto-zwrotna, mikropiła do małych procedur ortopedycznych, sternotom. | TAK |  |
| 60 | Brak możliwości otwarcia obudowy akumulatora po podłączeniu do napędu - mechanizm zapobiegający wypadnięciu akumulatora podczas pracy napędu. | TAK |  |
| 61 | Napęd nie wymaga konserwacji i smarowania. | TAK |  |
| 62 | Współpraca napędu z nasadkami typu: AO, AO/Trinkle, Trinkle, Harris, Zimmer/Hudson | TAK |  |
| 63 | NASADKA TYPU MIKROPIŁA OSCYLACYJNA | TAK |  |
| 64 | Oscylacje w zakresie 0-13000 osc./min. | TAK |  |
| 65 | Wychylenie kątowe ostrza 5 stopni | TAK |  |
| 66 | ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW LI-ION NA CZTERY STANOWISKA | TAK |  |
| 67 | Z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce | TAK |  |
| 68 | Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii, oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii | TAK |  |
| 69 | Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów m średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów. | TAK |  |
| 70 | Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora | TAK |  |
| 71 | Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu | TAK |  |
| 72 | Na obudowie włącznik ładowarki | TAK |  |
| 73 | Moc ładowarki min. 250w | TAK |  |
| 74 | UNIWERSALNA PRZEJŚCIÓWKA DO ŁADOWARKI | TAK |  |
| 75 | Dedykowana do akumulatorów serii AR-300/600 | TAK |  |
| 76 | AKUMULATOR NIESTERYLNY LI-ION | TAK |  |
| 77 | Napięcie 10,8V | TAK |  |
| 78 | Pojemność 2,2Ah | TAK |  |
| 79 | Waga 250g | TAK |  |
| 80 | OBUDOWA AKUMULATORA | TAK |  |
| 81 | ASEPTYCZNY ZESTAW DO MONTAŻU AKUMULATORA W OBUDOWIE | TAK |  |
| 82 | KONTENER STERYLIZACYJNY Z POKRYWĄ DEDYKOWANY DO NAPĘDÓW Z MIEJSCAMI DO PRZECHOWYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZESTAWU | TAK |  |
| 83 | NASADKA PIŁY SAGITALNEJ – MINIMALNE CIĘCIA INWAZYJNE | TAK |  |
| 84 | UCHWYT PIŁY SAGITALNEJ | TAK |  |
| 85 | NASADKA TYPU PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA | TAK |  |
| 86 | Oscylacje w zakresie 0-13000 osc./min., wychylenie liniowe ostrza 3mm | TAK |  |
| 87 | GWARANCJA – min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej