- Załącznik nr 2 do zapytania nr 22/2024

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pakiet nr 2 -  Aparat do masażu uciskowego i drenażu limfatycznego

- Producent:	……………………………………………………..(PODAĆ)

Model:	  	……………………………………………………..(PODAĆ)

Kraj:		……………………………………………………..(PODAĆ)

Rok produkcji:  2024

| # Aparat do terapii uciskowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wartość | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| # ZASILANIE |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie | 230 V / 50Hz (+/- 10%) | Tak |  |
| 2. | Maksymalny pobór mocy | 110 W | Tak |  |
| # BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  |
| 3. | Klasa | # I | # Tak |  |
| 4. | Stopień | B | # Tak |  |
| # Zakres ciśnień masażu |  |  |  |  |
| 5. | Ciśnienie minimalne | 20 mmHg | # Tak |  |
| 6. | Ciśnienie maksymalne | 140 mmHg | # Tak |  |
| # INNE |  |  |  |  |
| 7. | Obsługiwana ilość komór | 12 (mankiety uciskowe na kończyny górne i dolne) | # Tak |  |
| 8. | Wydajność pompy (przepływ) | 25 l/min. | # Tak |  |
| 9. | Panel sterujący | Podgląd parametrów zabiegowych w trakcie zabiegu na kolorowym wyświetlaczu LCD aparatu. | # Tak |  |
| 10. | Ekran LCD | Kolorowy LCD min. 5” | # Tak |  |
| 11. | Wymiary aparatu | 410 x 430 x 150 mm (+/-30mm) | # Tak |  |
| 12. | Ciężar | 10 kg (+/-2kg) | # Tak |  |
| MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 13. | Rodzaje menu | medycyna estetyczna i fizjoterapia | # Tak |  |
| 14. | Ilość algorytmów masażu | Min. 20 | # Tak |  |
| 15. | Przycisk pomocy | Dostępny na każdym etapie konfigurowania parametrów zabiegowych | # Tak |  |
| 16. | Możliwość drenażu limfatycznego wg techniki E. Voddera | Dwa warianty | # Tak |  |
| 17. | Funkcja pulsacji | tak | # Tak |  |
| 18. | Możliwość indywidualnej regulacji każdego parametru zabiegowego | Regulacja rodzaju masażu, kierunku działania, wartości ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego, gradientu ciśnień, tempa masażu, czasu przerwy między cyklami oraz ilości cykli masażu, | # Tak |  |
| 19. | Stały pomiar ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego | tak | # Tak |  |
| 20. | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu | tak | # Tak |  |
| 21. | Wszystkie mankiety uciskowe z funkcją overlappingu. | tak | # Tak |  |
| 22. | Możliwość ustawienia parametrów dla każdego algorytmu: ciśnienie, gradient ciśnienia w komorach, tempo masażu i pauza, ilość cykli. | tak | # Tak |  |
| 23. | Gotowe sekwencje algorytmów zabiegowych dla medycyny estetycznej z fabrycznie ustawionymi parametrami zabiegowymi. Możliwość ustawienia ciśnienia. | tak | # Tak |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 24. | Mankiet uciskowy 12-komorowy na prawą rękę | # 1 szt. | # Tak |  |
| 25. | Mankiet uciskowy 12-komorowy na lewą rękę | # 1 szt. | # Tak |  |
| 26. | Mankiet uciskowy 12-komorowy na nogę | # 2 szt. | # Tak |  |
| # PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 27. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie: | # 24 m-ce | # Tak |  |
| 28. | Gwarantowana dostępność części zamiennych | 10 lat | # Tak |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 29. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | Tak | # Tak |  |
| 30. | Deklaracja zgodności | Tak | # Tak |  |
| 31. | Instrukcja w języku polskim | Tak | # Tak |  |
| 32. | Paszport techniczny | Tak | # Tak |  |

Uwaga! Brak spełnienia jakiegokolwiek pkt specyfikacji, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającej wyspecyfikowane parametry jw.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej