Załącznik nr 1 do szacowania

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **Rolkowa pompa ssąco-płucząca do zastosowań w operacjach laparoskopowych i endoskopowych – 1 zestaw** |
| 1. | Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności rodzaju założonych drenów |
| 2. | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (rolkowa) |
| 3. | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) |
| 4. | Zakres regulacji ciśnienia płukania z automatycznym ograniczeniem ciśnienia płukania podczas histeroskopii do max. 200 mmHg |
| 5. | Zakres regulacji wydajności przepływu płukania: min. 0-1000 ml/min podczas laparoskopii |
| 6. | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0- (-) 0,8 bar |
| 7. | Wyświetlanie aktualnej wydajności płukania oraz aktualnego ciśnienia płukania na wyświetlaczu |
| 8. | Urządzenie wyposażone w port komunikacyjny umożliwiający komunikację z posiadanym przez zamawiającego torem wizyjnym Karl Storz |
| 9. | Pompa kompatybilna z drenami typu PC oraz FC produkcji Karl Storz posiadanymi przez zamawiającego |

Produkt równoważny………………………….(opisać).